重庆市铜梁区人民医院

询价采购文件

采购项目：PACS系统升级服务项目

项目编号：TYC（询）2024-033

采购方式：询价采购

采 购 人：重庆市铜梁区人民医院

重庆市铜梁区人民医院制

二0二四年六月

目录

第一篇 采购公告	- 2 -

第二篇 采购项目技术及商务要求	- 4 -

第三篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 8 -

第四篇 投标人须知	- 10 -

第五篇 投标文件部分内容格式及附件	- 14 -

# 第一篇 采购公告

根据重庆市铜梁区人民医院研究决定，我院按采购相关规定对“PACS系统升级服务项目”项目进行询价采购，欢迎符合条件的投标人参与投标。现将有关采购事宜公告如下：

一、项目采购清单

（一）项目名称：PACS系统升级服务项目

（二）项目编号：TYC（询）2024-033

（三）项目最高采购限价：48万元

（四）定标办法：最低评标价法。

二、投标人资质

（一）投标人具有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围。

（二）投标人提供本次升级要求的相关自有知识版权。

说明：1.资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖单位鲜章（生产厂家提供的资质文件需加盖厂家鲜章），否则视为无效。

2.本次投标不接受联合体投标。

3.参加投标会的投标人代表必须是投标单位法定代表人或法定代表人授权的委托代理人，投标人代表须将本人身份证原件带至开标现场供评委查验。身份证原件须与投标文件中的复印件信息完全一致。

三、询价采购文件的获取及报名截止时间、地点

询价采购文件获取方式：本项目询价采购文件在重庆市铜梁区人民医院官网（www.tlxrmyy.net）上免费下载。

报名时间：即日起至2024年6月 27日17:00（工作时间内）。

报名地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼406采购办公室

报名所需资料：报名表及报名表中所要求的资料。

四、递交投标文件及开标时间、地点

（一）递交投标文件时间：2024年 6月28日10：00至10：30，逾期不予受理。

（二）递交投标文件地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼会议室三。

（三）开标时间：2024年6月28日10:30。

（四）开标地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼会议室三。

五、项目联系人及电话

采购单位联系人及电话：张老师   胡老师  023--45651331。

六、监督管理

本项目采购过程由重庆市铜梁区人民医院纪委办或审计负责全程参与，接受社会监督。

七、解释权

本项目询价采购文件由重庆市铜梁区人民医院采购办负责解释。

# 第二篇 采购项目技术及商务要求

一、采购项目基本情况

按医保政策性要求PACS系统升级。依据：（渝医保发〔2024〕3号）重庆市医疗保障局关于支持我市医学影像检查结果互认完善医疗服务价格项目有关事项的通知要求中服务价格项目内涵，补充“含提供符合检查结果互认要求的数字影像存储、实现患者获取查阅下载等服务”表述要求。

二、项目要求

能免费接入医院现有的PACS系统、免费接入重庆市影像平台获取相关数据，且能提供合格的阅片器满足患者查阅下载等服务。

三、具体要求：

（一）系统要求

1.基于HTML5技术，支持Android、iOS等操作系统的全部移动端设备，无需单独安装APP；

2.B/S架构，可方便与医院的互联网医院（微信平台）进行集成；

3.基于患者主索引检索，可为患者提供医联体内医院的检查影像和报告；

4.支持影像的有损/无损压缩模式切换，为患者节省宝贵的移动流量；

5.支持患者通过身份匹配核对后登陆云胶片患者服务端；

6.支持患者通过二维码或者通过个人信息进行检查报告查询；

7.支持检查报告列表查询显示及结构化检查报告查阅；

8.具备收费管理功能，例如患者需要下载保存影像或浏览超期影像时，可设置进行收费；

9.通过二维码、短信链接、移动端等调阅检查报告及原始影像的移动端浏览。

10.支持现场运维人员通过移动端APP实时监控数据、修改数据、补传数据并一键处理现场问题。

11.支持国产信创操作系统部署。

（二）检查数据同步和影像数据同步

1.支持视图、WebApi等方式获取报告数据；

2.支持检查数据和影像数据同步自动匹配，要求在报告完成后最长不超过30分钟内可在云胶片系统中查询到检查报告和影像；

3.支持多种存储架构和存储介质，包括DAS、NAS、SAN、CAS，支持光盘塔、磁带库等近线/离线存储设备，支持在线、近线及离线存储与管理，均衡负载，可设定存储管理策略，支持自动和手动方式管理；

4.支持从所有设备直接接收影像，同时支持从PACS系统及第三方影像平台直接接收影像；

5.支持云胶片影像展示管理，使用关键图作为云胶片展示；

6.提供详细的系统日志记录和管理功能，易于进行系统维护；

7.支持QR、HTTP协议下载、SFTP、FTP模式同步影像文件；

8.支持国产数据库部署安装；

（三）移动端调阅技术要求

1.图像联动三维定位功能；

2.显示布局：系统支持按检查类型相关的显示设置自动安排显示布局，支持按用户可选择和可定义的显示设置调整显示布局；

3.可同屏显示一个病人的多次检查的图像；

4.同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同体位、不同时期、不同成像设备的影像进行对比显示和诊断；

5.恢复原始图像功能；

6.MR和CT图像定位线显示、导航；

7.图像多定位线显示；

8.同一窗口内多序列图像多定位线交叉引用；

9.多序列图像在同一窗口内显示；

10.同一窗口内同一检查的多序列图像同步滚动对比；

11.同一窗口内不同检查的多序列图像同步滚动对比；

12.同一窗口内不同病人多序列图像同步滚动对比；

13.鼠标滚动显示图像；

14.影像动态播放显示；

15.单帧调节影像播放速度，支持播放过程中动态调整；

（四）二维图像处理

1.支持旋转翻转：平面旋转、水平翻转、垂直翻转;图像漫游; 黑白反转（负片）; 伪彩; 放大镜；

2.支持任意角度旋转；

3.支持序列播放功能，回放速度可用鼠标滚轮进行动态调节

4.支持多段曲线调窗，支持Gamma调窗；

5.支持图像无级缩放；

6.图像移动漫游；

7.窗宽、窗位调节；预设窗宽/窗位；显示双窗宽/窗位；

8.测量、标记；距离测量；角度测量；椭圆测量；任意形状面积测量；

9.文字注释、图形、箭头标注，可手画线；

10.长度、面积计算显示；

11.ROI平均密度值测量：圆形、矩形、任意形状；

12.心胸比测量；

13.支持TrueSize显示可以输入显示器尺寸(英寸)或DPI;如'13.3in'或'166dpi'

14.支持窗口中拖动鼠标删除测量元素。

15.ROI自动窗宽窗位调节，自动显示其最优化的窗宽窗位

（五）三维后处理系统

1.支持MPR多平面重建

2.支持CPR曲面重建

3.支持MIP最大密度投影

4.支持VR体积重建

5.支持虚拟手术刀

6.支持VR一键去床功能

7.支持VR一键去骨功能

8.三维后处理同时满足基于服务器端处理和web前端处理，并且同时满足基于CPU预算和GPU预算，根据不同医院配置选择最佳设置，不需要增加医院的硬件投入，只需在诊断工作站上即可完成，并发点数不限制，无需安装插件。

9.支持MPR中切换主视图功能，并且可以在矢状位、冠状位、横断位窗口拖动滚动条快速浏览当前视图。

10.支持MPR中选择任意层厚，并且可以在矢状位、冠状位、横断位窗口拖动鼠标任意修改层厚。

11.支持MPR中可以在矢状位、冠状位、横断位窗口任意切换MIP、VR。

12.支持鼠标MPR三维旋转。

13.支持MPR中牙齿分割功能可以选择手动勾画或者磁力铅笔，并且支持三维渲染。

14.支持MPR中神经管标注，并且在VR中同步显示。

15.支持CPR中可以在矢状位、冠状位、横断位窗口任意切换MIP、VR。

16.支持MPR中同时查看矢状位、冠状位、横断位空间位置。

17.支持MPR中矢状位、冠状位、横断位可以使用测量直线、面积等等工具。

（六）PET CT / MR融合
1.支持PET CT / MR二维融合，三视图显示;

2.支持PET CT / MR三维融合；

3.支持PET CT / MR MPR 9窗口视图；MPR+MIP 12窗口视图：

4.支持PET CT / MR 移动或者旋转提高配准准确度。

- 四、商务要求

（一）供货方式、时间、地点

1.合同签订后2周内完成系统的升级服务和调试。

2.交货地点：采购人指定地点。

（二）质量保证及售后

（1）验收完成后免费质保1年。

（2）质保期内入提供7*24小时服务，提供专属技术服务经理、主动式、预防性、优化运维支持服务，7*24小时在线响应服务，关键任务4小时上门。提供针对此项目的售后服务承诺函。

（3）提供系统巡检服务，并出具巡检报告。

（三）验收方式

系统升级完成，确认功能正常达到要求。双方签字验收。

（四）报价要求

1.投标价格：投标人投标价格不得高于采购限价，否则，该投标将被视为无效标。

2.本次报价为人民币报价，包含：服务费、售后、税金、利润及风险等一切费用。

（五）付款方式

项目安装调试完毕、验收合格后凭销售发票和验收报告采购人一次性付清合同总价。

- 其他

1.投标人必须在投标文件中对以上条款和服务作出承诺，承诺必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

2.虚假应标的中标方，我院会将其公司和中标产品拉入黑名单，并禁止其公司三年内不得在我院投标。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第三篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

一、评标方法定义

本项目评标采取“最低评标价法”。最低评标价法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。

二、评标标准

（一）投标报价的确认

1.本项目投标人的投标报价，以各投标人投标文件中的《投标报价表》（格式详见第五篇）中的投标报价金额为准。

2.所投项目中超过本项目对应最高采购限价的投标报价为无效投标报价。

3.若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正综合单价；

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（二）评标办法

1.询价小组分别将经评审的有效投标报价从低到高进行排序，并以此顺序确定第一、二、三成交候选人。

2.若有2个及以上的投标人有效投标报价相同时，则由采购人代表现场决定排名顺序。

3.若第一成交人因故放弃或被取消成交资格的，可由第二成交候选人递补，并类推至第三成交候选人，也可重新招标。

三、无效投标条款

属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（一）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（二）投标人超出营业范围投标的；

（三）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标的；

（五）同一合同包的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标；

（六）投标文件未按照采购文件第五篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（七）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（八）投标报价超出采购文件规定的投标限价的；

（九）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

（十一）未实质性响应或未完全满足采购文件规定的技术及商务要求的，以及符合采购文件规定的其它无效投标情况的。

四、废标条款

（一）符合专业条件或对采购文件作实质响应的投标人不足三家的。

（二）投标人的投标报价超过了采购人的预算，采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

# 第四篇 投标人须知

投标人应仔细阅读本询价采购文件的全部条文，完全同意并自觉遵守本询价采购文件中的所有规定和要求。

一、投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

二、投标文件构成要件及顺序

（一）商务技术标

（一）商务技术标

1.投标人具有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围；投标人基本账户开户许可证；

2.法定代表人身份证明书（格式详见第五篇）；

3.法定代表人授权委托书（格式详见第五篇）（若法定代表人亲自参加投标会的，则此项不提供）；

4.商务要求应答承诺书（格式详见第五篇）；

5.技术要求响应/偏离表；

6.质保、售后服务承诺书（格式自制）；

7.投标人基本情况简介等其它相关资料；

- 说明：1.资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖单位鲜章，否则视为无效。

- （二）经济标

1.《投标承诺函》（格式详见第五篇）。

2.《投标报价表》（格式详见第五篇）

三、投标文件的制作

（一）投标人应按投标文件“商务技术标”、“经济标”的构成内容和顺序分别编制投标文件，并制作文件目录，将“商务技术标”、“经济标”独立装订成册。

（二）投标文件份数。“商务技术标”正本1份，副本3份，“经济标”正本1份，副本1份；正、副本内容应完全一致，副本可以是正本的复印件，并在各投标文件封面上标注“正本”或“副本”字样。

（三）投标文件内容除资质、证书、合同、标题、签署、各种复印件外，其他内容原则上要求采用四号宋体、A4纸打印，并做到字迹清楚，密封完好。

（四）本采购文件中规定了投标文件格式的部分，投标人必须采用。

（五）法定代表人或其授权代理人应按要求在投标文件相应位置签署、盖章或加盖单位公章。正本每页均需加盖鲜章。

（六）投标文件内容表达不清、或未按要求填写、或可能导致非唯一理解等，由此引起的后果均由投标人自行负责。

（七）投标文件封装。将编制的“商务技术标”文件正副本装入“商务技术标”文件袋中、“经济标”文件正副本装入“经济标”文件袋中，若资料过多，可增加文件袋，并在相应文件袋封面上标注“商务技术标”、“经济标”、 “投标单位名称”等字样，并加盖单位鲜章。投标文件未密封完整，可视为无效投标，采购人有权废除该供应商本次投标资格。
    （八）投标人未按要求装订、标记投标文件、密封不完整的或不符合以上投标文件制作（一）至（七）条中任何一要求，造成投标文件误投、提前启封、密封不完整等情况，可视为无效投标，采购人有权废除该供应商本次投标资格，造成的一切后果由投标人自行负责。

四、投标文件的递交和处置

（一）投标人参加询价会议时必须提交以下资料：

1.投标人按要求编制且密封完好的投标文件（商务技术标、经济标）；

2.投标活动参与人（法定代表人或代理人）身份证原件（供现场备查）；

五、履约保证金

（一）履约保证金数额：成交价的10%；由项目成交人在与采购人签订合同前，向采购人提交。

（二）若成交人不能按时、足额向采购人提交履约保证金的，视其为自动放弃成交资格，并将按采购法规及本采购文件相关规定进行处理。

（三）履约保证金的退还。成交人完全履约后,经采购人验收合格，并履行验收手续，后由采购人在30个工作日内全额无息退还。

六、询价开标程序

（一）依法成立项目询价小组。

（二）召开询价小组成员会议。确定询价小组组长。

（三）由会议主持人清点投标单位。

（四）宣读开、评标纪律。

（五）开启投标人编制的“经济标”文件袋，由工作人员当众宣读投标人《投标报价表》中的投标报价。

（六）开启投标人编制的“商务技术标”文件袋，由询价小组对投标人提交的全部投标资料进行全面审查。

(七)由询价小组、现场监督人员对询价采购结果进行签字确认。

（八）询价小组当场宣布本项目询价采购成交候选结果。

（九）由本项目询价会主持人宣布询价会议结束。

七、采购结果公示

（一）采购结果公示期为1个工作日，从第一成交候选人确定次日起计算。

（二）公示期满无异议，由采购人向第一成交候选人制发《成交通知书》。

（三）若公示期内收到书面质疑，采购人将按采购相关规定办理。

八、合同签订

（一）成交人应在采购结果公示完毕后的3个工作日内到采购人处领取《成交通知书》，并于3个工作日内完善本项目履约保证金手续和合同签订。合同内容应与本项目采购文件、投标文件、《成交通知书》中明确的各项要求保持一致。

（二）违约责任：如成交人违约或放弃中标，则成交人的履约保证金自动转为违约金，采购人不予退还。其他未明确事宜，由合同双方在合同中具体协商约定。

（三）合同至少一式伍份：采购人肆份、成交人壹份。

# 第五篇 投标文件部分内容格式及附件

报名表

投标单位（公章）:                              时间：    年  月   日

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标项目编号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 |  |
| 投标报名资料 |  |
| 1、营业执照复印件加盖鲜章 |  |
| 2、法定代表人身份证明书 |  |
| 3、法定代表人授权委托书 |  |

投标承诺函

重庆市铜梁区人民医院:

我方收到贵方制发的《PACS系统升级服务项目》【TYC（询）2024-033】询价采购文件，经研究，决定自愿参加该项目的报价活动，并承诺同意和自觉遵守询价采购文件中的各项条款。

1.我方根据询价采购文件的各项内容要求，对询价项目的投标报价以我方填制的《投标报价表》中的投标报价金额为准。

2.我方完全同意询价文件中规定的评标办法；并愿意自行承担我方在参与投标报价活动中所产生的一切费用。

3.我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切责任。

4.我方承诺完全响应本项目采购文件中的各项规定要求，如存在未响应或虚假响应，我方愿意承担一切责任。

5.如果我方成交，我方承诺严格执行双方签订的合同，并在合同约定的时间内将项目实施完成并验收合格，保证满足询价采购项目质量及供货时间等各项要求。

法定代表人（代理人）签名或盖章：

投标人（公章）：

年  月  日

投标报价表

投标单位名称：

| 项目名称 | 综合响应总价 |
| --- | --- |
| PACS系统升级服务项目 | 大写： 小写： |
| 本次报价为人民币报价，包含：服务费、售后、税金、利润及风险等一切费用。 |  |

填报说明：

1.投标报价的数字采用电脑打印填制，以保证清楚、明了。

2.投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年  月  日

法定代表人身份

证明书

重庆市铜梁区人民医院:

（法定代表人姓名）在                        （投标单位名称）任          (职务名称)，是本单位法定代表人。

特此证明。

法定代表人签名或盖章：

法定代表人联系电话：

附：法定代表人身份证复印件正、反面

投标人（公章）：

年  月  日

法定代表人授权

委托书

重庆市铜梁区人民医院:

本授权书声明：我      （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权本公司的 ______________（姓名）（联系电话：___________）为我公司代理人，以本公司的名义参加《PACS系统升级服务项目》【TYC（询）2024-033】项目的投标活动。代理人在本项目询价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以确认。

授权代理人无再委托权，特此授权。

被授权代理人签名或盖章：

法定代表人签名或盖章：

附：授权代理人身份证复印件正、反面

投标人（公章）：

年 月 日

商务要求应答承诺书

重庆市铜梁区人民医院：

根据你方制发的《PACS系统升级服务项目》【TYC（询）2024-033】采购文件，我方针对采购文件第二篇“采购项目商务要求”的内容作出应答承诺如下：

- 我方完全同意采购文件中提出的关于采购项目的各项商务要求。其中，我方承诺优于采购项目商务要求的内容如下：

1.

2.

(如果有,请投标人逐条对照列示。)

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年   月   日

封面

在2024年    月    日  :  之前不得启封

注：此页需粘贴在投标文件袋的封面上。

投 标 文 件

经济标

项目编号:

项目名称：

投标单位：

在2024年    月    日  :  之前不得启封

注：此页需粘贴在投标文件袋的封面上。

投 标 文 件

商务技术标

项目编号:

项目名称：

投标单位：