**重庆市铜梁区人民医院**

**询价采购文件**

**采购项目：瓶装医用气体（三次）**

**项目编号：TYC（询）2024-034**

**采购方式：询价采购**

**采 购 人：重庆市铜梁区人民医院**

 **重庆市铜梁区人民医院制**

**二0二四年十月**

目录

第一篇 采购公告 - 1 -

一、项目采购清单 - 1 -

二、投标人资质 - 1 -

三、询价采购文件的获取 - 1 -

四、递交投标文件及开标时间、地点 - 1 -

五、项目联系人及电话 - 1 -

六、监督管理 - 1 -

七、解释权 - 1 -

第二篇 采购项目技术及商务要求 - 2 -

一、询价内容 - 2 -

二、采购项目明细及技术要求 - 2 -

二、商务要求 - 2 -

第三篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款 - 4 -

一、评标方法定义 - 4 -

二、评标标准 - 4 -

三、无效投标条款 - 4 -

四、废标条款 - 5 -

第四篇 投标人须知 - 6 -

一、投标费用 - 6 -

二、投标文件构成要件及顺序 - 6 -

三、投标文件的制作 - 6 -

四、投标文件的递交和处置 - 7 -

五、投标保证金的交纳与处置 - 7 -

六、履约保证金 - 7 -

七、采购结果公示 - 7 -

八、合同签订 - 8 -

第五篇 投标文件部分内容格式及附件 - 9 -

# 第一篇 采购公告

根据重庆市铜梁区人民医院研究决定，我院对“瓶装医用气体（三次）”项目进行询价采购，欢迎符合条件的投标人参与投标。现将有关采购事宜公告如下：

## 一、项目采购清单

（一）项目名称：瓶装医用气体（三次）

（二）项目编号：TYC(询）2024-034

（三）项目最高采购限价：20.34万元

（四）定标办法：最低评标价法

## 二、投标人资质

1、投投标人具有有效的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围；

2、医用氧气生产企业应具有《药品注册批件》、《危险化学品经营许可证》或《安全生产许可证》，《药品生产许可证》或《药品经营许可证》；

3、承担医用氧气运输单位应具有《道路运输经营许可证》或《道路危险货物运输许可证》。（许可证含本次招标内容中所有气体运输许可）

## 三、询价采购文件的获取

询价采购文件获取方式：本项目询价采购文件在重庆市铜梁区人民医院官网（www.cqstlqrmyy.cn/Index.shtml）上免费下载。

本项目无需报名。

四、递交投标文件及开标时间、地点

（一）递交投标文件时间：2024年10月30日15：00至15：30，逾期不予受理。

（二）递交投标文件地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼会议室三。

（三）开标时间：2024年10月30日16:00。

（四）开标地点：重庆市铜梁区人民医院行政楼四楼会议室三。

## 五、项目联系人及电话

肖老师 胡老师 023-45651331。

## 六、监督管理

本项目采购过程由重庆市铜梁区人民医院纪委或审计负责全程参与，接受社会监督。

## 七、解释权

本项目询价采购文件由重庆市铜梁区人民医院采购办负责解释。

# 第二篇 采购项目技术及商务要求

## 一、询价内容

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号及名称 | 产品数量、限价 | 最高总限价（万元） | 服务时间 | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| 瓶装医用气体（三次） | 见采购项目明细及技术要求 | 20.34 | 3年 | 1 | 本项目招标服务单价，服务供货商1家，服务时间3年。 |

## 二、采购项目明细及技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 预估**年**使用量 | 单位 | 单价限价（元） | 技术标准要求 | 规格（纯度），容量 |
| 1 | 瓶装医用氧 | 390 | 瓶 | 40 | 《中国药典》2020年第二部 | ≥99.5%，10L |
| 2 | 瓶装医用氧 | 350 | 瓶 | 50 | 《中国药典》2020年第二部 | ≥99.5%，40L |
| 3 | 二氧化碳 | 140 | 瓶 | 90 | GB/T8979-2008 | ≥99.5%，40L |
| 4 | 高纯二氧化碳 | 3 | 瓶 | 300 | GB/T23938-2021 | ≥99.999%，40L |
| 5 | 分析乙炔 | 9 | kg | 200/Kg | GB6819-2004 | ≥99.99%，40L |
| 6 | 液氮 | 200 | 瓶 | 21/L | GB/T8979-2008 | ≥99.999%，10L |
| 7 | 普通氩气 | 1 | 瓶 | 105 | GB/T4842-2017 | ≥99.99%，40L |
| 8 | 标准气 | 4 | 瓶 | 1580 | CO、He、O2、N2混合气体 | ≥99.5%，40L |
| 9 | 高纯氩气 | 2 | 瓶 | 316 | GB/T4842-2017 | ≥99.999%，10L |
| 10 | 小瓶医用氧 | 50 | 瓶 | 39 | 《中国药典》2020年第二部 | ≥99.5%，2L |

注：

1.以上技术标准按国家最新标准执行。

1. **以上数量为预估数量，按照实际供货数量和中标单价进行结算。**
2. .本次投标不接受联合体投标。

## 二、商务要求

## （一）配送时限、交货时间及交货地点

1、配送时限

配送时限：3年。

2、送货时间

 采购方根据需要提前一天通知（不论需求数量），次日送达指定位置。成交人须对运输途中错误所导致的货物损坏等承担全部赔偿责任。

3、交货地点

采购人指定验收交货地点。

（二）验收方式及标准

1、成交人将货物运抵用户现场后，由采购人按采购标文件要求对货物的质量、规格、数量等进行验收，验收合格后双方签字确认。

2、成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。

3、成交人应提供完备的技术资料和合格证等。

4、成交人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、采购人根据采购项目实际情况，确定是否邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6、采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、验收所产生的一切费用均由成交人承担。

## （三）报价要求

1、投标价格：**本项目投标报价必须报统一折扣率，不得分项报不同的折扣率，并且投标人投标价格不得高于采购限价，否则，该投标将被视为无效标。**

2、投标报价包含货物费、运输费、检测费、人工费、售后服务、税金、利润及风险等一切费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）质量保证及售后服务

1、投标人投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

2、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

## （五）付款方式

## 货物送达指定位置验收合格后凭销售发票和合格证明次月支付全部金额（以实际送货量和中标单价进行结算）。

# 第三篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、评标方法定义

本项目评标采取“最低评标价法”。最低评标价法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为成交候选供应商或者成交供应商的评标方法。**本项目最低价是指整体折扣率最低者为中标人。**

## 二、评标标准

（一）投标报价的确认

1、本项目投标人的投标报价，以各投标人投标文件中的《投标报价表》（格式详见第五篇）中的投标报价金额为准。**本项目投标报价报必须报整体折扣率，不得报每一项折扣率，否则为无效报价。**

2、所投项目中超过本项目对应最高采购限价的投标报价为无效投标报价。

3、若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正综合单价；

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

**（二）评标办法**

1、询价小组分别将经评审的有效投标报价从低到高进行排序，并以此顺序确定第一、二、三成交候选人。

2、若有2个及以上的投标人有效投标报价相同时，则由采购人代表现场决定排名顺序。

3、若第一成交人因故放弃或被取消成交资格的，可由第二成交候选人递补，并类推至第三成交候选人，也可重新招标。

## 三、无效投标条款

属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（一）投标人未按采购文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（三）投标人经营范围未在营业执照范围投标的；

（四）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标的；

（六）同一合同包的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标；

（七）投标文件未按照采购文件第五篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（九）投标报价超出采购文件规定的投标限价的；

（十）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

（十二）未实质性响应或未完全满足采购文件规定的技术及商务要求的，以及符合采购文件规定的其它无效投标情况的。

## 四、废标条款

（一）符合专业条件或对采购文件作实质响应的投标人不足三家的，即必须三家及以上投标人完全满足本采购文件中的资质、商务及技术要求，否则该项目做废标处理。

（二）投标人的投标报价超过了采购人的预算，采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

# 第四篇 投标人须知

投标人应仔细阅读本询价采购文件的全部条文，完全同意并自觉遵守本询价采购文件中的所有规定和要求。

## 一、投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

## 二、投标文件构成要件及顺序

**（一）商务技术标**

1. 投标人具有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》，本采购项目属于其生产或经营范围；
2. 法定代表人身份证明书（格式详见第五篇）；
3. 法定代表人授权委托书（格式详见第五篇）（若法定代表人亲自参加投标会的，则此项不提供）；
4. 医用氧气供应企业应具有《药品注册批件》、《危险化学品经营许可证》或《安全生产许可证》，《药品生产许可证》或《药品经营许可证》；
5. 承担医用氧气运输单位应具有《道路运输经营许可证》或《道路危险货物运输许可证》。（许可证含本次招标内容中所有气体运输许可）
6. 商务要求及技术要求应答承诺书（格式详见第五篇）；
7. 质保、售后服务承诺书（格式自制）；

8.其他资料（如有）

**说明：资质文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖单位鲜章，否则视为无效。**

**（二）经济标**

1、《投标承诺函》（格式详见第五篇）

2、《报价明细表》（格式详见第五篇）

## 三、投标文件的制作

（一）投标人应按投标文件“商务技术标”、“经济标”的构成内容和顺序分别编制投标文件，并制作文件目录，**将“商务技术标”、“经济标”独立装订成册。**

（二）投标文件份数。**“商务技术标”正本1份，副本3份，“经济标”正本1份，副本1份；**正、副本内容应完全一致，副本可以是正本的复印件，并在各投标文件封面上标注“正本”或“副本”字样。

（三）投标文件内容除资质、证书、合同、标题、签署、各种复印件外，其他内容原则上要求采用四号宋体、A4纸打印，并做到字迹清楚，密封完好。

（四）本采购文件中规定了投标文件格式的部分，投标人必须采用。

（五）法定代表人或其授权代理人应按要求在投标文件相应位置签署、盖章或加盖单位公章。**正本每页均需加盖鲜章。**

（六）投标文件内容表达不清、或未按要求填写、或可能导致非唯一理解等，由此引起的后果均由投标人自行负责。

（七）投标文件封装。将编制的“商务技术标”文件正副本装入“商务技术标”文件袋中、“经济标”文件正副本装入“经济标”文件袋中，若资料过多，可增加文件袋，并在相应文件袋封面上标注“商务技术标”、“经济标”、 “投标单位名称”等字样，并加盖单位鲜章。

（八）投标人未按要求装订、密封、标记投标文件，造成投标文件误投和提前启封，形成无效投标的，由投标人自行负责。

## 四、投标文件的递交和处置

（一）投标人参加询价会议时必须提交以下资料：

1、投标人按要求编制且密封完好的投标文件（商务技术标、经济标）；

2、**投标活动参与人（法定代表人或代理人）身份证原件（供现场备查）；**

（二）凡符合本询价采购文件资质要求的投标人，应按要求编制好投标文件，并在规定的有效时间内递交到采购人接收处。

（三）采购人收到的投标文件不予退还，作为采购档案资料存档备查。

## 五、投标保证金的交纳与处置

## 无需缴纳。

## 六、履约保证金

（一）履约保证金数额：成交价的10%；由项目成交人在与采购人签订合同时，向采购人提交。如成交人没有按照招标文件和合同履约，采购人有权处置履约保证金。按照采购人通知要求，没有按时履约或及时配送的，采购人有权在其他地方购买，相应费用采购人有权从履约金中扣除。

## （二）若成交人不能按时、足额向采购人提交履约保证金的，视其为自动放弃成交资格，并将按采购法规及本采购文件相关规定进行处理。

（三）**履约保证金的退还**。三年合同履约完成且无质量问题，采购人在30个工作日内全额无息退还。

## 七、采购结果公示

（一）采购结果公示期为1个工作日，从第一成交候选人确定次日起计算。

（二）采购人向第一成交候选人制发《成交通知书》。

（三）若公示期内收到书面质疑，采购人将采购相关规定办理。

## 八、合同签订

（一）中标人应在接到《中标通知书》《履约保证金缴纳通知》后，20日内完善本项目履约保证金手续并与采购人签订合同。合同内容应与本项目采购文件、投标文件、《中标通知书》中明确的各项要求保持一致。

**（二）违约责任**

**1.合同期内成交人单方面中止合同视为违约，成交人全部履约保证金自动转为违约金；**

**2.成交人提供货物未达招标文件质量要求二次及以上，视为违约，成交人全部履约保证金自动转为违约金；**

**3.成交人未按照采购人通知时间供货的情况达到二次及以上，视为违约，成交人全部履约保证金自动转为违约金；**

**4.其他未明确事宜，由合同双方在合同中具体协商约定。**

（三）合同至少一式伍份：采购人肆份、成交人壹份。

# 第五篇 投标文件部分内容格式及附件

报名表

投标单位（公章）: 时间： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标项目编号 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话 |  |
| 投标报名资料 |
| 1、营业执照复印件加盖鲜章 |
| 2、法定代表人身份证明书 |
| 3、法定代表人授权委托书 |
|  |
|  |

投标承诺函

重庆市铜梁区人民医院:

我方收到贵方制发的《瓶装医用气体（三次）》【TYC（询）2024-034】询价采购文件，经研究，决定自愿参加该项目的报价活动，并承诺同意和自觉遵守询价采购文件中的各项条款。

1、我方根据询价采购文件的各项内容要求，对询价项目的投标报价以我方填制的《投标报价表》中的投标报价金额为准。

2、我方完全同意询价文件中规定的评标办法；并按询价文件的规定缴纳投标保证金；并愿意自行承担我方在参与投标报价活动中所产生的一切费用。

3、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切责任。

4、我方承诺完全响应本项目采购文件中的各项规定要求，如存在未响应或虚假响应，我方愿意承担一切责任。

5、如果我方成交，我方承诺严格执行双方签订的合同，并在合同约定的时间内将项目实施完成并验收合格，保证满足询价采购项目质量及供货时间等各项要求。

法定代表人（代理人）签名或盖章：

投标人（公章）：

 年 月 日

投标报价表

投标单位名称： 项目编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 折扣 | 备注 |
| 瓶装医用气体（三次） | \_\_\_\_\_\_折 | 如八折（80%），成交价格=最高限价×80%；折扣最低并且折扣后总价最低者为中标候选第一名。 |
| 本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、检测费、上户费、人工费、售后服务、税金、利润及风险等一切费用 |

填报说明：

1、投标报价的数字采用电脑打印填制，以保证清楚、明了。

2、投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年 月 日

报价明细表

项目名称： 项目编号：

投标单位名称： 时 间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 预估**每年**使用量 | 单位 | 限价（元） | 报价（元） | 小计（元）（按**三年**用量计算） | 技术标准要求 | 规格（纯度），容量 |
| 1 | 瓶装医用氧 | 390 | 瓶 | 40 |  |  | 《中国药典》2020年第二部 | ≥99.5%，10L |
| 2 | 瓶装医用氧 | 350 | 瓶 | 50 |  |  | 《中国药典》2020年第二部 | ≥99.5%，40L |
| 3 | 二氧化碳 | 140 | 瓶 | 90 |  |  | GB/T8979-2008 | ≥99.5%，40L |
| 4 | 高纯二氧化碳 | 3 | 瓶 | 300 |  |  | GB/T23938-2021 | ≥99.999%，40L |
| 5 | 分析乙炔 | 9 | kg | 200/Kg |  |  | GB6819-2004 | ≥99.99%，40L |
| 6 | 液氮 | 200 | 瓶 | 21/L |  |  | GB/T8979-2008 | ≥99.999%，10L |
| 7 | 普通氩气 | 1 | 瓶 | 105 |  |  | GB/T4842-2017 | ≥99.99%，40L |
| 8 | 标准气 | 4 | 瓶 | 1580 |  |  | CO、He、O2、N2混合气体 | ≥99.5%，40L |
| 9 | 高纯氩气 | 2 | 瓶 | 316 |  |  | GB/T4842-2017 | ≥99.999%，10L |
| 10 | 小瓶医用氧 | 50 | 瓶 | 39 |  |  | 《中国药典》2020年第二部 | ≥99.5%，2L |
| 总金额 | 小写：大写： |

1. 投标报价的数字采用电脑打印填制，以保证清楚、明了。
2. 投标人如有变更、修改本《投标报价表》中已有的任一内容，均视其为无效投标报价。
3. **报价栏填写折扣后的实际供货价，与折扣率保持一致，如不一致，按《投标报价表》中折扣为准进行计算。**

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

投标人（公章）：

年 月 日

法定代表人身份证明书

重庆市铜梁区人民医院:

 （法定代表人姓名）在 （投标单位名称）任 (职务名称)，是本单位法定代表人。

 特此证明。

法定代表人签名或盖章：

法定代表人联系电话：

**附：法定代表人身份证复印件正、反面**

投标人（公章）：

 年 月 日

法定代表人授权委托书

重庆市铜梁区人民医院:

本授权书声明：我 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权本公司的 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）（联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）为我公司代理人，以本公司的名义参加《瓶装医用气体（三次）》【TYC（询）2024-034】项目的投标活动。代理人在本项目询价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以确认。

授权代理人无再委托权，特此授权。

被授权代理人签名或盖章：

法定代表人签名或盖章：

**附：授权代理人身份证复印件正、反面**

投标人（公章）：

年 月 日

技术要求及商务要求应答承诺书

重庆市铜梁区人民医院：根据你方制发的《瓶装医用气体（三次）》【TYC（询）2024-034】采购文件，我方针对采购文件第二篇“采购项目技术要求及商务要求”的内容作出应答承诺如下：我方完全同意采购文件中提出的关于采购项目的各项商务要求及技术要求。其中，我方承诺优于采购项目商务要求及技术要求的内容如下： 1. 2.

(如果有，请投标人逐条对照列示。)

法定代表人（或代理人）签名或盖章：

法定代表人（或代理人）联系电话：

 投标人（公章）：

 年 月 日

封面

在 年 月 日 : 之前不得启封

**投 标 文 件**

**经济标 （正/副本）**

**项目编号:**

**项目名称：**

**投标单位：**

在 年 月 日 : 之前不得启封 **投 标 文 件**

**商商务技术标 （正/副本）**

**项目编号:**

**项目名称：**

**投标单位：**